# Протокол обмена по последовательному каналу для версий старше 5.04

### 1. Принципы обмена

Порядок:

- команда от PC;

- ответ от контроллера.

### 2. Команда от PC

<SER_SIGNATURE_BYTE><длина><адрес><команда><данные><csum>,

где

SER_SIGNATURE_BYTE	 	0x5a				- 1 байт

длина - в байтах <адрес+команда+данные>			- 1 байт

адрес – номер контроллера (терминала) 				– 1 байт

команда – см. ниже						- 1 байт

данные – в зависимости от команды

csum - простая байтовая сумма <адрес и команда и данные> - 1 байт

Команды

#define CMD_GET_SIGNATURE 0	// передать сигнатуру (проверка связи)

#define CMD_GET_RECORD    4		// передать запись номер <данные 1 байт>

#define CMD_GET_ARRAY_LEN 5	// передать количество записей

#define CMD_GET_PARAM     6		// передать параметры (калибровочные и т .п.) –

//например, для сохранения в файле. Данные в двоичном формате.

#define CMD_SET_PARAM     7		// принять (восстановить) параметры; длина данных - та  же, что передал контроллер по команде CMD_GET_PARAM

#define CMD_GET_WEIGHT    8		// передать текущий вес

#define CMD_GET_VERSION    14	// передать номер версии – с 5.08

#define CMD_GET_ADC        15		// передать значения от АЦП – с 5.09

### 3. Ответ от контроллера

<длина><данные><csum>

//  длина - в байтах < данные>			- 1 байт

// данные – в зависимости от команды

//  csum - простая байтовая сумма <данные> - 1 байт

Данные в зависимости от команды:

CMD_GET_SIGNATURE 		0x5a	1 байт

CMD_GET_RECORD    		строка в ASCII

CMD_GET_ARRAY_LEN 		кол-во записей, двоичный код	1 байт

CMD_GET_PARAM    		Данные в двоичном коде

CMD_SET_PARAM     		0x5a	1 байт

CMD_GET_WEIGHT    		2 байтовое целое – вес в десятках кг (тот, что на дисплее)

### 4. Параметры канала

Трехпроводный RS232 (TxD, RxD, Gnd)

9600 бод

8 бит

2 стоп-бита

без контроля четности

Кабель перекрещенный, 3 проводный.

### 5. ПРИМЕР команды от PC

Пример команды CMD_GET_WEIGHT    побайтно:

<5A><2><1><8><9>

<5A> - сигнатура

<2> - длина

<1> - адрес (номер) терминала

<8> - команда CMD_GET_WEIGHT

<9> - контр. сумма

т.е. данных в команде может не быть.

### Примечание для версии 5.xx (с 5" ЖКИ)

Адрес и версия отображаются на индикаторе терминала при его включении в строках

«Терминал:» и «Версия:».

Адрес можно изменить через меню (пункт меню настроек «Терминал»).