АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МАССА-К"

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПВ, ВМЭ-1-15М, ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР ИВ-1

- ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И РЕМОНТУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1996

- Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................ 	1

2. СОСТАВ ВЕСОВ.................................................................... 	1

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЕСОВ ................... 	1

4. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ,

- ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЕСОВ .....................................	1

5. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ........................................................... 	2

6. ПОЛНАЯ КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ........................................... 	2

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- И ИХ УСТРАНЕНИЕ.........................................................	3

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Осциллограммы........................................... 	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проверка и настройка весов перед

полной сборкой после ремонта ................. 	4

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Установка параметров работы

весов.......................................................... 	4

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Проверка выносного

индикатора ИВ-1 .......................................	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Схемы электрические принципиальные,

перечни элементов .................................... 	8

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Весы с доработанным контроллером

1. Калибровка весов .................................................................. 	6

2. Полная калибровка весов ..................................................... 	6

3. Установка параметров работы весов.................................... 	7

1.ВВЕДЕНИЕ

1 1. Настоящая инструкция является руководством по проверке узлов, входящих в состав весов электронных ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30, ВМЭ-1-15М, их калибровке, настройке и ремонту.

2. СОСТАВ ВЕСОВ

2.1. Состав весов указан в табл. 1

Таблица 1

| Состав | ПВ-15 | ПВ-30 | ПВ-6 | ВМЗ-1-15М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Хд5.103.1 S3 | -01 | -02 | -03 |
| Элемент чувствительный | Хд6.036-100-01 | -02 | -03 | -01 |
| Плата клавиатуры | Хд6.692.705 |  |  |  |
| Чашка | Хд8 211 745-01 |  |  |  |
| Груза при ем на я платформа |  |  |  | Хд6.124.566 |
| Крестовина | Хд8.020.136 |  |  |  |
| Крестовина |  |  |  | Xд8.Q20.131 |
| Кожух | Хд9,312,984Д |  |  |  |
| Основание | Xд8.060.17a |  |  |  |

2,2, При настройке и ремонте рекомендуется пользоваться следующими документами:

- весы электронные ПВ Руководство по эксплуатации.

- весы электронные ВМЭ-1-15М. Руководство по эксплуатации.

- схемы электрические принципиальные Хд2 790.025, Хд2 796 030, Хд5 103,183, Хд5.179.020, перечни элементов

- 3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЕСОВ

3.1 Электрическая принципиальная схема весов состоит из элемента чувствительного, контроллера и клавиатуры

3 2 Контроллер содержит источник питания (Тр1, Д4, Д5), измерительное устройство (Д1, Д2, ДЗ), интерфейсы (Д8, Д9, VT2-VT7, узел индикации (Д10,Д11, И1).

3 3. Принцип работы весов основан на измерении деформации балки элемента чувствительного, возникающей ПОД воздействием взвешиваемого груза.

3.4. Информация о величине деформации балки снимается с наклеенных на нее тензорезисторов соединенных в мостовую схему. Питание моста производится постоянным током через контакты 1,2 контроллера. Возникающее при нагрузке напряжение разбаланса, несущее информацию о весе, поступает на контакты 3,4 контроллера и далее на вход коммутатора Д1 (канал балки). Для компенсации факторов, влияющих на точность взвешивания, на этот же коммутатор поступают сигналы от температурного датчика VT1 элемента чувствительного (канал температуры) , опорного делителя R1, R4, R5 (калибровочный канал) и нулевого уровня (нулевой канал).

3.5. Все четыре сигнала поочередно проходят через коммутатор Д1 управляемый процессором Д7 (к 1,2) и поступают на дифференциальный усилитель Д2

3.6. После усиления сигналы подвергаются интегрированию и компарированию (ДЗ).

3.7. Полный цикл преобразования сигнала в измерительном устройстве можно рассмотреть на примере рис. 1 приложения 1. Интервал времени 1-2 соответствует циклу интегрирования (рис 1 б) Длительность этого интервала обратно пропорциональна величине измеряемого сигнала. В момент времени 2 напряжение на выводе 7 интегратора становится равным опорному напряжению на входе 3 компаратора и тот срабатывает. Процессор получает сигнал прерывания (рис, 1 в) и выдает импульс разряда интегратора (рис.1 г). Далее происходит коммутация следующего канала и цикл повторяется.

3.8. Весы содержат три интерфейса с выходом на разъемы:

-Х1 -токовая петля 20 мА (ИРПС)

- ХЗ - RS-232-C

- Х2 - для выносного индикатора

3.9. Вывод информации на индикатор И1 производится через ключи Д 10, Д11. Через ключ Д10 происходит управление сегментами индикатора , через Д11 управление его разрядами.

4. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЕСОВ

4.1. Проверка источника питания.

Проверка источника питания производится при снятой крышке и крестовине.

4.1.1. Включите весы в сеть 220 В, 50 Гц

4.1.2. Вольтметром проверьте величины постоянных напряжений на контактах источника питания [измерения проводите относительно корпуса) и величину напряжения между контактами 4,8 разъема Х2 Замеренные величины напряжении должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Контакт | Напряжение (В) | Доп. отклонение (%) |
| --- | --- | --- |
| 9 | 5 | t1Q |
| 11 | -5 | +10 |
| 13 | 50 | ±10 |
| Х2 (к.4,8) | 2 | ±10 |

4.2. Проверка измерительного устройства и элемента чувствительного

4.2.1. Проверка измерительного устройства производится при температуре помещения (20±3)°С.

4.2.2. Проверка осуществляется в контрольном режиме, позволяющем выводить на индикатор поочередно числовые значения любого из четырех измеряемых сигналов (по каналам балки, температуры, опорного делителя, нуля).

4.2.3. Для включения контрольного режима необходимо включить весы в сеть 220 В и в момент прохождения теста индикации нажать пять раз клавишу "О" (S3) Включится канал балки. Каждое следующее нажатие клавиши будет сопровождаться включением очередного канала и соответствующей индикацией По величине чисел выводимых на индикатор и их разбросу можно определить характер неисправности измерительного устройства и элемента чувствительного. Допустимые значения чисел приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Канал | Индикация режима | Величины чисел на индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Балка |   | 62000 - 64000 | Балка без крест и чашки (платф.) |
|  |  | 58000 - 62000 | Балка с крест |
|  |  | 45000 - 58000 | Балка с крест. и чашкой (платф.) |
| Опорный |   | 25000 - 58000 |  |
| Температ. |   | 18000-30000 |  |
| Нуль |   | 25000 - 58000 |  |

4 2.4. Включите канал балки. Надавите рукой на элемент чувствительный в зоне крепления крестовины. Показания индикатора должны уменьшаться,

4 2.5. Нажатием клавиши «Т» (S2) обнулите индикатор.

Проверьте величину разбросов канала балки. Величина разбросов не должна превышать ±5 ед.

4.2.6. Включите нулевой канал. Обнулите индикатор и проверьте величину разбросов нулевого канала. Величина разбросов не должна превышать ± 5 ед.

4.3. Проверка индикации.

4.3.1, Включите весы в сеть 220 В Вовремя прохождения теста нажмите клавишу "О" (S3) один раз. Наблюдайте очередность смены информации индикатора. При исправном устройстве не должно быть сбоев, "выпадания" сегментов, высвечивания искаженной информации, перепадов яркости свечения сегментов, яркостного фона.

4.3.2. Для выявления замыканий между сегментами или разрядами индикатора включите весы и в момент прохождения теста нажмите клавишу "Т". Нажатием клавиши "О" наберите в старшем разряде требуемое число (от 0 до 9). Переход в следующий разряд производите нажатием клавиши "О" Аналогичным способом наберите требуемое число в этом разряде и т. д, до младшего разряда. При отсутствии замыканий числа во всех разрядах будут соответствовать набранным.

4.4. Проверка интерфейсов,

44.1. Проверку интерфейсов (разъемы XI, ХЗ) производите в соответствии с руководством по эксплуатации весов и подключаемых к ним устройств (кассовых аппаратов ОКА 500.0, ЭКР 3101, устройства печатающего УП-24 и т.д.),

4.4.2. Подключите к разъему Х2 весов выносной индикатор. Включите весы и проверьте прохождение теста индикации на выносном индикаторе. При исправном интерфейсе информация на выносном индикаторе и индикаторе весов должна совпадать,

5. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

5.1. Калибровка проводится когда погрешность весов превышает допустимые пределы.

Калибровка должна выполняться при температуре помещения (20±3)°С,

Весы должны быть выдержаны в помещении где проводится калибровка не менее 1 часа.

Калибровку проводите на полностью собранных весах (с чашкой если весы ПВ, грузоприемной платформой если весы . Э-1-15М)

Чтобы обеспечить возможность включения весов в режим калибровки необходимо вывинтить опломбированный винт в основании весов.

Перед началом калибровки установите весы по уровню в горизонтальное положение при помощи регулировочных ножек.

5.2. Включите весы в сеть 220 В и, во время прохождения теста индикации, через отверстие в основании весов, узким, непроводящим электрический ток предметом нажмите и отпустите кнопку 31. По окончании теста индикации включится режим калибровки.

Индикация:

С   0. X X X

Примечание. Здесь и далее символ Х означает произвольное число.

5.3. Выдержите весы включенные в режим калибровки не менее 10 мин.

Перед началом калибровки рукой надавите несколько раз на платформу весов с усилием близким к максимальной нагрузке для данного типа весов. Примечание. Здесь и далее под термином "Платформа"

следует понимать:

-       чашку Хд8.211.745-01 (если весы ПВ)

- грузопр. платф. Хд6. 124,566 {если весы ИМЭ-1-15М)

5.4. Нажмите клавишу "Т" Индикация:

С 0. 0 0 0

Примечание. Здесь и далее при калибровке клавишу "Т" нажимайте ко время установившегося режима. Индикацией установившегося режима является гашение мигающей точки на индикаторе. 5.5. Установите на платформу весов аттестованные гири

общей массой:

- б кг (для весов ПВ-6)

- 15 кг (для весов ПВ-15, ВМЭ-1-15М)

- 30 кг (для весов ПВ-30) Нажмите клавишу "Т" . Индикация:

С  6. 0 0 0      (весы ПВ-6)

С  1 5.0 0 0  (весы ПВ-15, ВМЭ-1-15М)

- С  3 0. 0 0 0 (весыПВ-30)

Снимите гири с весов.

5.6. Нажмите клавишу "О", Весы переключатся в рабочий режим. Проверьте результаты калибровки весов, нагрузив весы гирей массой 1 кг. Если будет наблюдаться значительная погрешность взвешивания, смотрите табл.4, п.6.

5 7.Проверь те правильность установки параметров весов (см. Приложение 3 настоящей инструкции). При необходимости установите требуемые параметры.

5.8. Весы позволяют запоминать номер кода с помощью которого можно контролировать проведение несанкционированных калибровок. Номер кода изменяется после каждой калибровки весов. Для того чтобы вывести его на индикатор нажмите клавишу "О" и включите весы. Запишите код. В дальнейшем, при проверках, если номер не будет соответствовать записанному Вами ранее, значит весы подвергались калибровке без Вашего ведома.

6. ПОЛНАЯ КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

6.1. Полная калибровка проводится а обязательном порядке после ремонта связанного с заменой элемента чувствительного, температурного датчика и элементов контроллера. В противном случае при эксплуатации, изменение темпера туры окружающей среды повлечет появление значительной погрешности взвешивания.

6.2. Полная калибровка включает в себя калибровку весов при температуре (20+-3) С и калибровку весов выдержанных в термокамере.

6.3. Выполните п.п. 5.1, 5.2. Индикация.

С  Х. Х Х Х

6.4. Выполните п. 5.4, 5.5, 5,6,

6.5. Установите весы в термокамере нагретой до температуры (40+-3) С

6.6. Выдержите весы в термокамере при 40 С не менее 1 часа. По истечении времени выдержки выньте весы из термокамеры

6.7. Выполните п.5.2.

6.8. Нажмите кнопку S1 один раз. Индикация:

Т 0. Х Х Х

6.9. Нажмите клавишу "Т" Индикация:

Т 0. 0 0 0

## 6.10 Выполните п. 5. 5.

## Индикация:

Т 6.0 0 0

Т 1 5.0 0 0

Т 3. 0 0 0

6.11. Снимите гири с весов. Выключите весы. Приверните

винт закрывающий доступ к кнопке S1. Калибровка весов

закончена.

Примечания: Калибровку весов после изъятия их из термокамеры проводить за время не превышающее 2 мин. с момента изъятия.

Допускается вместо термокамеры помещать весы в бытовой холодильник при температуре <(5 - 10)"С.

Высвечивание символа "L" на индикаторе при выполнении п.6.9. информирует о том, что не достигнут требуемый температурный перепад при нагреве (охлаждении) весов. В этом случае повторите калибровку начиная с п.6.5.

После проведения калибровки проверяйте правильность установки параметров.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

7.1. Перечень возможных неисправностей весов приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Признаки | Причина | Способ определения и устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении весов нет индикации. | Неисправен шнур питания. Перегорел сетевой предохранитель. | Проверьте исправность сетевого Шнура. При необходимости замените сетевой шнур. Проверьте и замените сетевой предохранитель |
| 2. После прохождения теста индикации - весы не переключаются в режим взвешивания. Индикация: 000000 | На весах не установлена грузоприемная платформа. Весы раскалиброваны. Неисправность в одном из четырех каналов: - балки - опорного - температурного - нуля Неисправна м/с Д1. Неисправна м/с Д2. | Установите грузоприемную платформу. Проведите полную калибровку весов. Выполните п.4,2.3. Проверьте соответствие чисел выводимых индикатором таблице 3 Определите неисправный канал. Методом прозвонки определите причину неисправности в канале до входов м/с Д1 и устраните ее. Проверьте M/c Д1 и при необходимости замените ее. При выполнении п. 4.2.3, все числа не соответствуют табличным. Замените м/с Д2. |
| 3 В рабочем режиме при пустой платформе нет устойчивой индикации нуля. | Уровень пульсации на выходе стабилизаторов +5В или –5В превышает норму. Утечка в цепи конденсатора С4 Загрязнение измерительного устройства контроллера. | Проверьте уровень пульсации на контактах 10 и 11. Размах пульсаций не должен превышать 5 мВ. Отыщите причину перегрузки источников питания +- 5 В и устраните ее. При необходимости замените неисправную м/с стабилизатора Замените конденсатор Удалите загрязнение, промойте плату спиртом. |
| 4.Пропадание сегментов в момент прохождения теста индикации | Неисправна м/с Д10. | Замените м/с Д10. |
| 5.Пропадание разрядов в момент прохождения теста индикации. | Неисправна м/с Д11. | Замените м/с Д11. |
| 6. При проверке результатов калибровки, наблюдается значительная погрешность взвешивания. | Загрязнение промежутка между элементом чувствительным и упорным выступом под ним в основании весов Нарушена величина зазоров между крышкой весов и концами крестовины | Проверьте наличие загрязнения под элементом чувствительным При необходимости удалите загрязнение Удалите загрязнение в промежутке между крышкой и концами крестовины. Повторите калибровку |
| 7. Высвечивание в старшем разряде индикатора символа "Е" | Не проведена полная калибровка весов после замены м/с памяти Д6 Стирание м/с памяти в результате нарушения условий эксплуатации. | Проведите полную калибровку весов. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к инструкции по настройке и ремонту весов ПВ, ВМЭ-1-15М

К1

1.4. Включите канал балки. Если число на индикаторе не соответствует таблице 2, переменным резистором R14, не выключая весов, установите требуемое значение числа

1.5. Надавите рукой на элемент чувствительный в зоне крепления крестовины. Показания индикатора должны уменьшаться. Если показания нарастают, элемент припаян неправильно. Поменяйте проводники припаянные к контактам 3 и 4 контроллера местами и повторите п. 1.4.

1.6. Включите опорный канал, проверьте соответствие числа индикатора табличному значению.

1.7. Включите нулевой канал, проверьте соответствие числа индикатора табличному значению

1.6. Включите температурный канал. Если число на индикаторе не будет соответствовать табличному, произведите подборку резистора R3 (с увеличением наминала резистора, число на индикаторе должно уменьшайся).

Таблица 2

КЗ

23

Т=45мс

Выв.З м/сД7

| Канал | Индикация режима | Величины чисел на индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Балка |   | 62000 - 64000 | Балка без крест. и чашки (платф.) |
| Опорный |   | 25000 - 58000 |  |
| Температ. |   | 18000-30000 | Температура в помещении (20±3)°С |
| Нуль |   | 25000 - 58000 |  |

Рис.1. Осциллограммы напряжений.

Контрольный режим (канал нуля)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к инструкции по настройке и ремонту весов ПВ, ВМЭ-1-15М

- 1. ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ВЕСОВ ПЕРЕД ПОЛНОЙ СБОРКОЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1 1. Все монтажные работы производите при вынутом сетевом шнуре весов из сетевой розетки

1 2. Проверьте правильность распайки элементов весов после их замены в соответствии с электрической схемой. Проверьте соответствие перемычек между контактами 15-20 контроллера таблице 1,

Таблица 1

| Обозначение | Куда входит | Замыкаемые перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ХД5.103.183 | ПВ-15 | 16-17 | 18-19 |
| -01 | ПВ-30 | 15- 16 | 19-20 |
| -02 | ПВ-6 | 16-17 | 19-20 |
| -03 | ВМЭ-1-15М | 15-16 | 18-19 |

1.3. Включите весы в сеть 220 В и в момент прохождения теста индикации нажмите пять раз клавишу "О" (S3), Включится канал балки. Каждое следующее нажатие клавиши будет сопровождаться включением очередного канала и соответствующей индикацией.

1.9. Включите нулевой канал. Нажатием клавиши "Т” (S2) обнулите индикатор и проверьте величину разбросов нулевого канала. Величина разбросов не должна превышать ±5 ед.

После настройки, если числа выводимые на индикатор будут соответствовать табличным, а величина разбросов отвечать требованию п. 1.9, произведите окончательную сборку весов

1.10. Произведите полную калибровку весов.

Примечание. После температурной калибровки весов возможно появление незначительной погрешности взвешивания, которая исчезнет после выравнивания температуры между корпусом весов и помещения в котором они находятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к инструкции по настройке и ремонту весов ПВ, ВМЭ-1-15М

1 . УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВЕСОВ

1.1. После проведения калибровки проверяйте правильность установки параметров весов и в случае необходимости установите их в соответствие заданному типу весов.

0 0 0 0 0 0    (для весов ПВ)

0 0 0 1 1 1 (для весов ВМЭ-1-15М)

1.2. Для установки режима, выверните опломбированный винт в основании весов Через образовавшееся отверстие нажмите кнопку S1, включите весы и отпустите кнопку 51.

Мигание старшего разряда индикатора будет свидетельствовать о готовности записи а него кода режима.

1.3. Набор кода в мигающем разряде производите нажатием клавиши "О".

1.4. Для перехода в следующий разряд нажмите клавишу

"Т". Индикацией перехода является его мигание.

1.5. Последовательно пройдя до младшего разряда, установите требуемый полный код и при мигании младшего разряда нажмите клавишу "Т". Весы переключаются в режим теста индикации и далее режим взвешивания с переустановленными параметрами

1 6. Значение кодов при установке:

х х х х х к

L_

Запятая в цене.

О 0 - нет

О 1 -есть О.ОС

1 1 -есть 0,0

Автоноль:

О - вкл. 1 - выкл.

Тара:

О - огран. 1 - неогран

(ВМЭ-1-15М)

Дискришисть взвешивания.

О - 2 дискр 1 - 3 дискр (ВМЭ-1-15 М)

Фиксация веса после снятия нагрузки'

О - нет

1 -есть

(ВМЭ-1-15М)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к инструкции по настройке и ремонту весов ПВ, ВМЭ-1-151М

- 1. ПРОВЕРКА ВЫНОСНОГО ИНДИКАТОРА ИВ-1

1.1. Подключите выносной индикатор ИВ-1 к весам. Включите весы. Наблюдайте очередность смены информации на выносном индикаторе. В исправном устройстве не должно быть сбоев, "выпадания'' сегментов, высвечивания искаженной информации, перепадов яркости свечения сегментов, яркостного фона,

1.2. Проверьте отсутствие замыканий в сегментах и разрядах выносного индикатора (см. п. 4.3.2. ).

- Перечень элементов Контроллера Хд5. 103. 183 весов ПВ и ВМЭ-1-15М.

| Обозн. | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | CS 0220/63 |  |  |  |  |  |
| С2,СЭ, | С5 2200/25 |  |  |  |  |  |
| С4 | К73-17-100В-0.1мкФ |  |  |  |  |  |
| С5,С6 С9,С14 | СS 0022/25 |  |  |  |  |  |
| С7,С8, С10,С11, С15..С17 | К10-17-а-Н50-0.1мкФ |  |  |  |  |  |
| С12,С13 | К10-17-а-М47-ЗОпФ |  |  |  |  |  |
| D1 | С4052 |  |  |  |  |  |
| D2 | ОР07 |  |  |  |  |  |
| D3 | LM392 |  |  |  |  |  |
| D4 | МС7805СТ |  |  |  |  |  |
| D5 | МС7905С |  |  |  |  |  |
| D6 | 24С02А |  |  |  |  |  |
| D7 | К18306Е51 |  |  |  |  |  |
| D6 | АОТ128 |  |  |  |  |  |
| D9 | К155ЛП9 |  |  |  |  |  |
| D10,D11 | UDN61t8.A |  |  |  |  |  |
| R1,R2,R5 R60,R61 | С2-29В-О,125-33,2кОм |  |  |  |  |  |
| Обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |
| R3* |  |  | С2-29В-0,125-29.4кОн |  |  |  |
| — |  |  | 28,0 к0м; 28,7 к0м; 30,1 к0м; 30.9 к0м |  |  |  |
| R4 |  |  | С2-29В-0,125-22,1 Ом |  |  |  |
| R6,R7 |  |  | С2-29В-0.125-4.7кОм |  |  |  |
| R8,R10 |  |  | С2-29В-0,125-481кОм |  |  |  |
| R9,R3l, R41,R42 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-22кОм |  |  |  |
| R11,R16, R18 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-12кОм |  |  |  |
| R12,R13 R44...R50 |  |  | С2-ЗЗН-0.25-120кОм |  |  |  |
| R14 |  |  | CA6VK005 (E-regler liegend RM 5/5 5K) |  |  |  |
| R15, R51…R57 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-5,1кОм |  |  |  |
| R17,R38, R59 |  |  | С2-ЗЗН-0.25-100 Ом |  |  |  |
| R19…R24, R29,R30, R32,R33, R39,R63 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-ЗкОм |  |  |  |
| R26 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-100кОм |  |  |  |
| Обозн, |  |  | Наименование |  |  |  |
| R34,R40, R62 |  |  | С2-ЗЗН-0,25-1kОм |  |  |  |
| R37 |  |  | С2-ЗЗН-0.25-270 Ом |  |  |  |
| В1 |  |  | Резонатор кварцевый РК169МA14БП-11059kГц |  |  |  |
| И1 |  |  | Индикатор УИ-29 |  |  |  |
| VD1VD2. VD4 |  |  | КЦ407А |  |  |  |
| VD3 |  |  | КД212Д |  |  |  |
| VD5...VD7 |  |  | КД512А i |  |  |  |
| VD8 |  |  | КС191Ф |  |  |  |
| VT1 |  |  | КТ3102БМ |  |  |  |
| VT3 |  |  | КТ502Г |  |  |  |
| VT4 |  |  | КТ315А |  |  |  |
| VT5,VT7 |  |  | КТ361А |  |  |  |
| Тр1 |  |  | Трансформатор ТП-114 |  |  |  |
| S1 |  |  | Переключатель ПД9-2 |  |  |  |
| F1 |  |  | Термопредохранитель ТП126 2/250 |  |  |  |
| Х 1 |  | Розетка ОНЦ-КГ-4-7/16-Р |  |  |  |  |
| Х 2 |  | Розетка СНП 101-9РП3З-1 |  |  |  |  |
| Х З |  | Розетка ОНЦ-КГ-4-5/16-Р |  |  |  |  |

- Схема электрическая принципиальная весов ПВ Xд2.790.025

| Поз. обоз. | Наименование | Кол | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | См. таблицу | 1 |  |
| А2 | См. таблицу | 1 |  |
| A3 | Плата Хд6, 692, 705 | 1 |  |
| А4 | Фильтр сетевой | 1 |  |
| F1 | #### Вставка плавкая ВП1-1 0,25А 220В | 1 |  |
|  | АГО, 481, 303ТУ |  |  |
| S1 | Переключатель ПТ73 2-3 | 1 |  |
|  | АГО, 360, 077ТУ |  |  |
| S2,S3 | #### Переключатель клавишный ПКЛ-69 | 2 |  |
|  | КДЖБ.642.131.001ТУ |  |  |
| Х1 | Шнур ШВВП-ВП | 1 |  |

| Обозначение | Куда входит | А1 (Контроллер) | А2 (Элемент чувств.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Хд2,790,025 | ##### ПВ-15 | Хд5.103,183 | Хд6.ОЗ6.100 |
| -01 | ПВ-30 | -01 | -01 |
| -02 | ПВ-6 | -02 | -02 |

Электромонтаж цепей «а» вести проводом НВМ-0.2, цепей «б» – проводом НВМ-0.35.

- 2. Фильтр А4 устанавливать по указанию разработчика.

3. В варианте весов без фильтра А4 провода «б» вести напрямую к переключателю S1 и вставке плавкой F1.

Перечень элементов Индикатора выносного ИВ-1 Хд5.179.020

| Обозн. | Наименование |  | Обозн. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С1...С4 | К10-17-э-Н50-0,1мкФ |  | R2…R5 | ### С2-ЗЗН-0.25-ЗкОм+-10% |
| С5 | К73-17-100В-0,1мкФ |  | R13 | С2-ЗЗН-0,5-6.2Ом +-10% |
| 01 | К561ИР2 |  | R14…R20 | ### С2-ЗЗН-0.125-120кОм +-10% |
|  |  |  | R21…R24 | С2-ЗЗН-0,25-ЗбкОм+-10% |
| D2 | К561ИР6А |  |  |  |
|  |  |  | VT1 | КТ972Д |
| 03.D4 | 1109КН2 |  |  |  |
|  |  |  | И1 | Индикатор УИ-29 |
| R1,R6…R12 | С2-33Н-0.25-22кОм+-10% |  | X1 | Вилка СНП101-9ВП131-5 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к инструкции по настройке и ремонту весов ПВ, ВМЭ-1-15М

- Весы с доработанным контроллером

С целью устранения возможной раскалибровки весов при бросках сетевого напряжения, начиная с

N 140 в весах ПВ-6

N 1114ввесах ПВ-15

N 298 в весах ПВ-30

N 330 в весах ВМЭ-1-15М

установлен доработанный контроллер в части замены м/с Д6 (NM9346 на 24С02А) и переключателя S1 (ПКн-159 на ПД9-2). В связи с этим в весах, начиная с вышеперечисленных номеров, изменяется порядок включения весов в режим калибровки, выход из режима калибровки и включения режима установки параметров. В настоящем приложении полностью приводятся разделы: калибровка весов, полная калибровка весов, установка параметров работы весов, электрическая принципиальная схема контроллера с перечнем элементов с введенными изменениями.

- 1. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

1.1. Калибровка проводится когда погрешность весов превышает допустимые пределы.

Калибровка должна выполняться при температуре помещения (20+-3)С.

Весы должны быть выдержаны в помещении где проводится калибровка не менее 1 часа,

Калибровку проводите на полностью собранных весах (с чашкой если весы ПВ, грузоприемной платформой если весы ВМЭ-1-15М).

Чтобы обеспечить возможность включения весов в режим калибровки необходимо вывинтить опломбированный винт в основании весов.

Перед началом калибровки установите весы по уровню в горизонтальное положение при помощи регулировочных ножек.

1 2. Включите весы в сеть 220 В и, во время прохождения теста индикации, через отверстие в основании весов, узким, непроводящим электрический ток предметом сдвиньте вправо движок переключателя S1. По окончании теста индикации включится режим калибровки.

Индикация:

С 0. Х Х Х

Примечание. Здесь и далее символ Х означает произвольное число.

1.3. Выдержите весы включенные в режим калибровки не менее 10 мин.

Перед началом калибровки рукой надавите несколько раз на платформу весов с усилием близким к максимальной нагрузке для данного типа весов.

Примечание. Здесь и далее под термином "Платформа' следует понимать:

-чашку Хд8.211 745-01 (если весы ПВ)

- грузпр. платф. Хд6 124.566 (если весы ВМЭ-1-15М)

1.4. Нажмите клавишу "Т".

Индикация:

1.5. Установите на платформу весов аттестованные гири общей массой:

- 6 кг (для весов ПВ-6)

-15 кг (для весов ПВ-15, ВМЭ-1-15М)

- 30 кг (для весов ПВ-30) Нажмите клавишу "Т". Индикация:

С 6. 0 0 0

( весы ПВ-6)

С 1 5. 0 0 0

(весы ПВ-15, ВМЭ-1-15М)

С 3 0. 0 0 0

(весы ПВ-30)

Снимите гири с весов.

1.6. Проверьте результаты калибровки весов, нагрузив весы гирей массой 1 кг, Если будет наблюдаться значительная погрешность взвешивания, смотрите табл 4, п 6

1.7. Проверьте правильность установки параметров весов (см. настоящее приложение). При необходимости установите требуемые параметры.

1.8. Верните движок переключателя S1 в исходное положение, Выключите весы. Завинтите винт в основание весов,

Внимание! Включение режима калибровки переключателем SI производите при включенных весах.

Не выключайте весы находящиеся в режиме калибровки или установки параметров 6e'i предварительного перевода переключателя SI a исходное (разомкнутое) положение.

1.9. Весы позволяют запоминать номер кода с помощью которого можно контролировать проведение несанкционированных калибровок. Номер кода изменяется после каждой калибровки весов. Для того чтобы вывести его на индикатор нажмите клавишу »0< и включите весы. Запишите код. В дальнейшем, при проверках, если номер не будет соответствовать записанному Вами ранее, значит весы подвергались калибровке без Вашего ведома.

- 2. ПОЛНАЯ КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

2.1. Полная калибровка проводится в обязательном порядке после ремонта связанного с заменой элемента чувствительного, температурного датчика и элементов контроллера. В противном случае при эксплуатации, изменение темпера туры окружающей среды повлечет появление значительной погрешности взвешивания.

2.2. Полная калибровка включает в себя калибровку весов при температуре (20+-3) С и калибровку весов выдержанных в термокамере.

Внимание! Включение режима калибровки переключателем S1 производите при включенных весах.

Не выключите весы находящиеся в режиме калибровки или установки параметров без предварительного перевода переключателя S1 в исходное положение.

2.3. Выполните п.п.1.1, 1.2, 1.3.

Индикация:

С X. X Х Х

С 0. 0 0 0

Примечание. Здесь и далее при калибровке клавишу "Т" нажимайте во время установившегося режима. Индикацией установившегося режима является гашение мигающей точки на индикаторе.

2.4. Выполните п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8.

2.5. Установите весы в термокамере нагретой до температуры (40+-3} С.

2.6. Выдержите весы в термокамере при 40 С не менее 1 часа. По истечении времени выдержки выньте весы из термокамеры.

2.7.  Выполните п.1.2.

2.8. Включите режим температурной калибровки. Для этого нажмите клавишу >0< один раз. Индикация:

T 0. Х Х Х

2.9. Нажмите клавишу "Т"

Индикация:

Т 0. 0 0 0

(весы ПВ-15, ВМЭ-1-15М)

2.10, Выполните п.1.5. Индикация:

Т 6. 0 0 0

(весы ПВ-6)

Т 1 5. 0 0 0

Т 3 0. 0 0 0

(весы ПВ-30)

2.11. Снимите гири с весов. Выполните п.п. 1.7, 1.8, 1.5.

Примечания: Калибровку весов после изъятия их из термокамеры проводить за время, не превышающее 2 мин с момента изъятия.

Допускается вместо термокамеры помещать весы в бытовой холодильник при температуре (5-10) С.

Высвечивание символа "L" на индикаторе при выполнении п.2.9. информирует о том, что не достигнут требуемый температурный перепад при нагреве (охлаждении) весов. В этом случае повторите калибровку начиная с п.2.5.

- 3. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВЕСОВ

3.1. Проверка параметров работы проводится после проведения калибровки весов перед их поверкой

3.2. Установка параметров производится при случайной их перезаписи. Такая перезапись может произойти, если во время проведения калибровки не соблюдалась требуемая очередность включения, выключения весов и переключателя S1.

3.3 Для проверки параметров работы весов и при необходимости их правильной установки надо в весах включенных в режим калибровки нажать клавишу >0< пять раз.

Индикация:

3.9. В весах ПВ должен быть установлен полный код:

0 0 0 0 0 0

в весах ВМЭ-1-15М:

0 0 0 1 1 1

Х Х Х Х Х Х

Мигание старшего разряда будет свидетельствовать о готовности записи в него кода параметра,

3.4. Набор кода в мигающем разряде производите нажатием клавиши >0<

3.5. Для перехода в следующий разряд нажмите клавишу "Т", Индикацией перехода будет являться его мигание.

3.6. Последовательно пройдя до младшего разряда, установите требуемый полный код. Прекращение мигания говорит о записи полного кода в память. Верните движок переключателя S1 в исходное положение.

Внимание!  Включение режима калибровки переключателем S1 производите при включенных весах.

Не выключайте весы, находящиеся в режиме калибровки или установки параметров, без предварительного перевода переключателя S1 в исходное положение.

3.7. Выключите весы.

3.8. Значение кодов пои установке: